## Slide 1
Estimasi Ketidakpastian Metode Titrasi
Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Lingkungan
Universitas Diponegoro
Semarang , 12 – 13 Agustus 2020
Dra. Evita Boes. M.Si.

## Slide 2: Titrasi asam basa
Estimasi ketidakpastian pada titrasi.
Metode titrasi selalu mencakup 2 bagian besar, yaitu titrasi standardisasi larutan pentitrasi dan titrasi larutan contoh.
Larutan pentitrasi distandardisasi menggunakan standar primer, yang dalam studi ini menggunakan Kalium Hirogen Phtalate.
Larutan pentitrasi yang sudah diketahui normalitasnya dapat dipakai kemudian untuk mentitrasi larutan contoh.

## Slide 3
Model Pengujian
KHP, Kalium Hidrogen Phthalat ditimbang (mKHP), sesudah dikeringkan 120 oC, 2 jam (atau sesuai dengan instruksi dari suplier)
Larutkan dalam 50 mL air
Titrasi dengan VT1 mL NaOH
Hasil (CNaOH)

## Slide 4: Formula
Pada titik akhir titrasi,
 ekuivalen KHP =  ekuivalen NaOH
 mol KHP =  mol NaOH
Penataan ulang persamaan menghasilkan,

## Slide 5: Data Percobaan
SIMBOL | KETERANGAN | NILAI | SATUAN
mKHP | Massa (berat) KHP | 0,3888 | gram
PKHP | Kemurnian KHP | 1,0 | -
VT1 | Vol. NaOH untuk titrasi KHP | 18,64 | mL
MKHP | Massa molar KHP | 204,2212 | g/mol
CNaOH | Konsentrasi NaOH dalam sampel | 0,10214 | mol/L

## Slide 6
Diagram Fish-Bone
CNaOH

## Slide 7: Estimasi ketidakpastian baku setiap komponen
1. Ketidakpastian Baku Asal PKHP
2. Ketidakpastian Baku Asal mKHP
3. Ketidakpastian Baku Asal Repeatibiltas Metode
4. Ketidakpastian Baku Asal VT1
5. Ketidakpastian Baku Asal MKHP

## Slide 8
Ketidakpastian Baku Asal PKHP
Kemurnian KHP tercantum pada sertifikat dari suplier sebesar: 100%  0,05%, atau
1,0000 ± 0,0005
Maka ketidakpastian baku kemurnian KHP
u(PKHP) = ????

## Slide 9: Ketidakpastian Baku Asal mKHP
Ketidakpastian asal penimbangan standar merupakan gabungan dari dua komponen ketidakpastian, yaitu:
  Massa wadah kosong (mWadah Kosong)
  Massa wadah berisi standar (mWadah+KHP)

## Slide 10: Ketidakpastian Baku Asal mWadah Kosong dan mWadah+KHP
Pada sertifikat kalibrasi neraca diperoleh data ketidakpastian sebesar  0,174 mg, dengan k = 2.
Maka ketidakpastian bakunya,
Ketidakpastian massa wadah kosong dan wadah berisi KHP:
µ (mWadah Kosong) = µ (mWadah+KHP) =….. ?
u (kalibrasi) = … ?

## Slide 11: Ketidakpastian Baku Asal mKHP (lanjutan)
Maka ketidakpastian baku dari massa KHP,
u(mKHP) = ….. ?

## Slide 12: Ketidakpastian Baku Asal Repeatibiltas Metode
Dari data validasi metode penstandaran larutan NaOH dengan KHP diperoleh data repeatibiltas metode sebesar 0,05% (RSD).
Komponen ini sudah mencakup:
  Repeatibiltas mKHP
  Repeatibiltas VT1
  Repeatibiltas penentuan Titik Akhir titrasi

## Slide 13: Ketidakpastian Baku Asal VT1
Ketidakpastian asal pengukuran volume titran yang terpakai untuk titrasi ini merupakan gabungan dari tiga komponen ketidakpastian:
  a. kalibrasi buret
  b. temperatur
  c. bias end-point

## Slide 14: Ketidakpastian Baku Asal Kalibrasi Buret
Pabrik pembuat autoburette mencantumkan angka ketidakpastian sebesar  0,03 mL.
Maka ketidakpastian baku asal kalibrasi burette:
u(kalibrasi burette) = …. ?

## Slide 15: Ketidakpastian Baku Asal Temperatur
Temperatur laboratorium bervariasi  4 oC dari temperatur kalibrasinya.
Maka ketidakpastian baku volume titran (18,64 mL) akibat variasi temperatur,
u(Temperatur) = ….

## Slide 16: Ketidakpastian Baku Asal Bias Titik Akhir
Ketidakpastian asal bias penentuan titik akhir titrasi oleh sistem autotitrator diabaikan.

## Slide 17: Ketidakpastian Baku Asal VT1 (lanjutan)
Maka besar ketidakpastian baku asal volume titran,
u (VT1) = …..

## Slide 18: Ketidakpastian Baku Asal MKHP
Dari tabel IUPAC diperoleh data:
Unsur | Berat Atom (g) | Ketidakpastian (g) | Ketidakpastian Baku (g)
C | 12,0107 |  0,0008 | 
H | 1,00794 |  0,00007 | 
O | 15,9994 |  0,0003 | 
K | 39,1983 |  0,0001 | 

## Slide 19: Ketidakpastian Baku Asal MKHP
Untuk KHP (C8H5O4K) | Ketidakpastian Baku (g)
8C | 
5H | 
4O | 
1K | 
MKHP = 204,2212 g/mol | µ (MKHP) = …….. g/mol (*)

## Slide 20: Ketidakpastian Baku Gabungan CNaOH
Ketidakpastian konsentrasi NaOH yang distandarkan dengan KHP ini merupakan gabungan dari komponen-komponen:
  kemurnian KHP (PKHP)
  penimbangan KHP (mKHP)
  repeatibiltas metode
  volume larutan penitrasi (VT1)
  berat molekul KHP (MKHP)

## Slide 21: Ketidakpastian Baku Gabungan CNaOH
 | Nilai x | Ketidakpastian Baku µ(x) | Ketidakpastian Baku Relatif µ(x)/x | Rank
Rep. |  |  |  | 
PKHP |  |  |  | 
mKHP |  |  |  | 
MKHP |  |  |  | 
VT1 |  |  |  | 
CNaOH | 0,10214 mol/L |  |  | 

## Slide 22
Ketidakpastian Baku Gabungan Relatif CNaOH
= …..

## Slide 23
Ketidakpastian Baku Gabungan CNaOH
= 0,10214 mol/L x 0,00103
= 0,000105 mol/L

## Slide 24: Ketidakpastian Diperluas (Expanded Uncertainty)
Untuk tingkat kepercayaan = 95% digunakan faktor pencakupan, k = 2.
Sehingga,
U CNaOH = k x (µC CNaOH)
=
= mol/L

## Slide 25: Pelaporan Hasil
Konsentrasi larutan NaOH adalah:
0,10214  ????? mol/L
Dengan tingkat kepercayaan 95%

## Slide 26: ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PADA TITRASI TITRASI LARUTAN CONTOH

## Slide 27
Model Pengujian
KHP, Kalium Hidrogen Phthalat ditimbang (mKHP),
sesudah dikeringkan 120 oC, 2 jam
Larutkan dalam 50 mL air
Titrasi dengan VT1 mL NaOH (*)
Pipet VHCl (konsentrasi larutan HCl = CHCL mol/L)
Titrasi dengan VT2 mL NaOH (*)
Hasil (CHCl)

## Slide 28
B. Formula
Pada titik ekuivalen titrasi,
 ekuivalen HCl =  ekuivalen NaOH
 mol HCl =  mol NaOH
VHCl x CHCl = CNaOH x VT2 ….(1)
Konsentrasi NaOH diperoleh dari standardisasi dengan KHP
Dengan mensubstitusi persamaan (2) ke persamaan (1) diperoleh,
mol/L …..(3)
mol/L …..(2)

## Slide 29
Data Percobaan
SIMBOL | KETERANGAN | NILAI | SATUAN
mKHP | Massa (berat) KHP | 0,3888 | gram
PKHP | Kemurnian KHP | 1,0 | -
VT1 | Vol. NaOH untuk titrasi KHP | 18,64 | mL
VT2 | Vol. NaOH untuk titrasi HCl | 14,89 | mL
MKHP | Massa molar KHP | 204,2212 | g/mol
VHCl | Vol. Larutan HCl yang dititrasi | 15 | mL
CHCl | Konsentrasi larutan HCl | 0,10139 | mol/L

## Slide 30
Diagram Fish-Bone
CHCl
MKHP
PKHP
mwadah+KHP
mKHP
mwadah kosong
Kalibrasi Neraca
Kalibrasi Neraca
VT1
Kalibrasi Buret
Temperatur
Titik Akhir
Bias

## Slide 31
Estimasi ketidakpastian baku setiap komponen
Ketidakpastian baku asal penimbangan KHP (mKHP)
Ketidakpastian baku asal kemurnian KHP (PKHP)
Ketidakpastian baku asal volume titran pada standardisasi (VT1)
Ketidakpastian baku asal berat molekul KHP (MKHP)
Ketidakpastian baku asal repeatibiltas metode
Ketidakpastian baku asal volume titran pada titrasi larutan contoh (VT2)
Ketidakpastian baku asal volume larutan contoh yang dititrasi (VHCl)

## Slide 32: Ketidakpastian Baku Asal mKHP, PKHP, VT1, dan MKHP
Ketidakpastian asal mKHP, PKHP, VT1, dan MKHP sudah dibahas pada sub bab sebelumnya
Yang tersisa untuk dihitung adalah ketidakpastian baku dari VT2, VHCl, dan repeatibiltas metode titrasi contoh

## Slide 33: Ketidakpastian Baku Asal Repeatibiltas Metode
Dari data validasi metode titrasi larutan HCl dengan NaOH diperoleh data repeatibiltas metode sebesar 0,1% (RSD).
Komponen ini sudah mencakup:
    Repeatibiltas mKHP
    Repeatibiltas VT1
    Repeatibiltas T. Akhir VT1
    Repeatibiltas VT2
    Repeatibiltas T. Akhir VT2
    Repeatibiltas VHCl

## Slide 34: Ketidakpastian Baku Asal VT2
Ketidakpastian asal pengukuran volume titran yang terpakai untuk standardisasi ini merupakan gabungan dari tiga komponen ketidakpastian:
  kalibrasi buret
  temperatur
  bias end-point

## Slide 35: Ketidakpastian Baku Asal Kalibrasi Buret
Pabrik pembuat auto buret mencantumkan angka ketidakpastian sebesar  0,03 mL.
Maka ketidakpastian baku asal kalibrasi burette:
u (Kalibrasi Burette) = ????

## Slide 36
Ketidakpastian Baku Asal Temperatur
Temperatur laboratorium bervariasi  4 oC dari temperatur kalibrasinya.
Maka ketidakpastian baku volume larutan penitrasi (14,89 mL) akibat variasi temperatur,
u (VTemperatur) = ?????

## Slide 37
Ketidakpastian Baku Asal Bias Titik Akhir VT2
Ketidakpastian asal bias penentuan titik akhir titrasi oleh sistem autotitrator diabaikan.

## Slide 38
Ketidakpastian Baku Asal VT2 (lanjutan)
Maka besar ketidakpastian baku asal volume titran yang terpakai untuk titrasi larutan contoh,
u (VT2) =

## Slide 39
Ketidakpastian Baku Asal VHCl
Ketidakpastian asal pemipetan larutan HCl ini merupakan gabungan dari dua komponen ketidakpastian:
  kalibrasi pipet
  temperatur

## Slide 40
Ketidakpastian Baku Asal Kalibrasi Pipet
Batas akurasi pengukuran larutan pada pipet 15 mL yang digunakan, dinyatakan oleh pabrik pembuatnya sebesar  0,02 mL.
Maka ketidakpastian baku asal kalibrasi pipet:
u (Kalibrasi Pipet) = ????

## Slide 41
Ketidakpastian Baku Asal Temperatur
Temperatur laboratorium bervariasi  4 oC dari temperatur kalibrasinya.
Maka ketidakpastian baku volume larutan HCl yang dipipet akibat variasi temperatur,
u (VTemperatur) = ?????

## Slide 42: Ketidakpastian Baku Asal Bias Titik Akhir
Ketidakpastian asal bias penentuan titik akhir titrasi oleh sistem autotitrator diabaikan.
Jika menggunakan buret biasa:
0,5 tetes = 0,05 mL
bagi akar 3

## Slide 43
Ketidakpastian Baku Asal VHCl (lanjutan)
Maka ketidakpastian baku asal pemipetan larutan HCl,
u (VHCl) = ?????

## Slide 44
Ketidakpastian Baku Gabungan CHCl
Ketidakpastian konsentrasi larutan contoh HCl ini merupakan gabungan dari komponen-komponen:
  kemurnian KHP (PKHP)
  penimbangan KHP (mKHP)
  repeatibiltas metode
  volume titran pada standardisasi (VT1)
  volume titran pada titrasi larutan contoh (VT2)
  berat molekul KHP (MKHP)
  volume larutan contoh yang dititrasi (VHCl)

## Slide 45
Ketidakpastian Baku Gabungan CHCl (Lanjutan)
 | Nilai x | Ketidakpastian Baku µ(x) | Ketidakpastian Baku Relatif µ(x)/x | Rank
Rep. |  |  | 0,001 | 
PKHP | 1,0000 |  |  | 
mKHP | 0,3888 g |  |  | 
MKHP | 204,2212 g/mol |  |  | 
VT1 | 18,64 mL |  |  | 
VT2 | 14,89 mL |  |  | 
VHCl | 15 mL |  |  | 
CHCl | 0,10139 mol/L |  |  | 

## Slide 46
Ketidakpastian Baku Gabungan Relatif CHCl
uC (CHCl/CHCl) =

## Slide 47
Ketidakpastian Baku Gabungan CHCl

## Slide 48
Perhitungan Ketidakpastian Diperluas
Untuk tingkat kepercayaan = 95% digunakan faktor pencakupan, k = 2.
Sehingga,
U CHCl = k x (µC CHCl)

## Slide 49
Pelaporan Hasil
Konsentrasi HCl dalam larutan contoh adalah:
0,10139  ???? mol/L
Dengan tingkat kepercayaan 95%