## Slide 1: Praktikum Validas/Verifikasi Metode Pengujian

## Slide 2
Contoh | Konsentrasirata-rata | 
 | dr 10 x ulangan | 
I | 3,5 | gr/L
II | 3,5 | mg/100 mL
IV | 3,5 | gr/100 mL
V | 3,5 | ppm
VI | 3,5 | ppb
VII | 3,5 | ppt
VIII | 3,5 | µg/gr
IX | 3,5 | g/L
X | 3,5 | mg/L
Hitung CVHorwitz dari berbagai konsentrasi dibawah ini:

## Slide 3
Analisis | Berat Endapan
 | gr/100 mL
1 | 1.498
2 | 1.491
3 | 1.510
4 | 1.497
5 | 1.496
6 | 1.487
7 | 1.498
8 | 1.493
9 | 1.512
10 | 1.482
Laboratorium sedang memvalidasi metode gravimetri. Dari 10 kali pengulangan penetapan suatu sampel menggunakan kandidat metode diperoleh hasil sbb:
Presisi metode gravimetri ini valid atau tidak?

## Slide 4
Analisis | Kadar Fe
 | (ppm)
1 | 22.8
2 | 28.0
3 | 27.3
4 | 23.4
5 | 22.0
6 | 26.7
7 | 24.5
8 | 27.5
9 | 25.7
10 | 27.3
Laboratorium sedang memvalidasi metode penetap-an Fe. Dari 10 kali pengulangan penetapan suatu sampel menggunakan kandidat metode diperoleh hasil sbb:
Presisi metode penetapan Fe ini valid atau tidak?

## Slide 5
Analisis | Cklorida
 | (mg/L)
1 | 63.9
2 | 65.9
3 | 62.8
4 | 64.1
5 | 64.6
6 | 65.2
7 | 62.9
Laboratorium sedang memvalidasi metode penetapan klorida secara argentometri. Dari pengulangan seba-nyak 7 kali diperoleh data konsentrasi klorida (mg/L) yang diperoleh sbb:
Presisi metode penetapan klorida ini valid atau tidak?

## Slide 6
Laboratorium sedang memvalidasi metode penetapan Pb secara AAS. Dari pengulangan sebanyak 10 kali diperoleh data konsentrasi Pb yang diperoleh sbb:
Analisis | Kadar Pb
 | (ppb)
1 | 12.8
2 | 14.0
3 | 11.3
4 | 19.4
5 | 17.0
6 | 16.7
7 | 13.5
8 | 18.5
9 | 15.7
10 | 10.3
Presisi metode penetapan Pb ini valid atau tidak?

## Slide 7
Analisis | % Alkohol
 | (v/v)
1 | 99
2 | 96
3 | 97
4 | 99
5 | 94
6 | 95
Persen Alkohol (v/v) dalam contoh yang diukur sebanyak 6 kali menggunakan densimeter automatis memberikan data seperti pada tabel.
Presisi metode pengukuran persen alkohol menggu-nakan densimeter automatis ini valid atau tidak?

## Slide 8: Soal 1: Perbandingan terhadap CRM
  Dalam sertifikat CRM, kadar analit diketahui lengkap dengan nilai ketidakpastiannya, misal 20,02 + 0,62 ppm
CRM diatas dianalisis oleh 8 laboratorium menggunakan metode-nya masing-masing, dan memberikan data sbb:
Lab | Kadar Analit (ppm)
1 | 19.90
2 | 20.32
3 | 20.62
4 | 19.67
5 | 19,39
6 | 20.17
7 | 20,65
8 | 19.85
Metode dari laboratorium mana yang akurat dan metode laboratorium mana yang tidak akurat

## Slide 9
Soal 1: Percobaan Recovery dengan Cara Spike
Dibuat larutan Spike dibuat sbb:
Mula-mula dipipet 5 mL CRM larutan standar Cu (1000 mg/L  2 mg/L) kedalam labu takar 100 mL dan diencerkan sampai tanda batas.
Kedalam labu takar 100 mL yang lain (ke-2), pipet 50 mL sampel, add-kan sampai tanda batas
Kedalam labu takar 100 mL yang ke-3, pipet 50 mL sampel, masukkan 2 mL larutan pada butir 1, add-kan sampai tanda batas
Labu takar 2 dan 3 dianalisis menggunakan metode AAS yang sedang divalidasi sebanyak 6 ulangan. Diperoleh hasil konsentrasi sbb:
Hitung % recovery metode penetapan Cu menggunakan AAS
smd
Labu takar | Rata-rata CCu (mg/L)
2 | 1,01
3 | 1,95

## Slide 10
Soal 2: Percobaan Recovery dengan Cara Spike
Kedalam larutan contoh air laut yang terkonsentrasi ditam-bahkan larutan Au sebanyak 10 ng/ml .
Larutan ini dianalisis dengan AAS dan memberikan absorbansi sebesar 0,383
Larutan contoh air laut tanpa spike juga dianalisis dan memberikan absorbansi sebesar 0,330
Selain itu laboratorium membuat seri standar dengan data sbb:
Hitung % recovery metode penetapan Au menggunakan AAS
M&M
CAu (ng/mL) | A
10 | 0.364
20 | 0.413
30 | 0.468
40 | 0.528
50 | 0.574
60 | 0.635

## Slide 11
Soal 3: Percobaan Recovery menggunakan CRM Matriks
    Suatu laboratorium akan melakukan validasi metode untuk parameter recovery dari penetapan Cd dalam beras, menggunakan CRM.
    Untuk itu laboratorium membeli Rice powder CRM:NIEST-10b yang mempunyai certified value Cd = 0,32  0.02 mg/kg
    Laboratorium melakukan analisis terhadap CRM tsb sebanyak 8 kali menggunakan IK laboratorium.
    Dari 8 kali ulangan diperoleh hasil sbb:
Ulangan | CCd(mg/kg)
1 2 3 4 | 0,2944 0,2885 0,2994 0,3006
Ulangan | CCd(mg/kg)
5 6 7 8 | 0,3011 0,2814 0,3000 0,3048
5. Hitung recovery metode AAS utk penetapan Cd dalam beras
smd

## Slide 12: Praktikum Linearitas
Julia Kantasubrata

## Slide 13
Cgluc (mM) | Absorbansi
0 | 0.002
2 | 0.150
4 | 0.294
6 | 0.434
8 | 0.570
10 | 0.704
Glukosa ditetapkan secara kolorimetri dan dengan menggunakan larutan standar glukosa diperoleh data sebagai berikut:
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hitung pula ketidakpastian garis regresi

## Slide 14
CAg (ng/ml) | Absorbansi
0 | 0.003
5 | 0.127
10 | 0.251
15 | 0.39
20 | 0.498
25 | 0.625
30 | 0.763
Data-data dibawah ini diperoleh pada saat seri standar larutan perak dianalisis menggunakan spektrometri serapan atom (AAS)
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hitung pula ketidakpastian garis regresi

## Slide 15
CAu–spike (ng/ml) | Absorbansi
0 | 0.257
10 | 0.314
20 | 0.364
30 | 0.413
40 | 0.468
50 | 0.528
60 | 0.574
70 | 0.635
Kandungan Au dalam air laut ditetapkan menggunakan spektrometri serapan atom (AAS) melalui metode adisi standar. Diperoleh data seperti tercantum pada tabel dibawah ini.
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hitung pula ketidakpastian garis regresi

## Slide 16
CPb (ng/ml) | Absorbansi
10 | 0.05
25 | 0.17
50 | 0.32
100 | 0.60
200 | 1.07
300 | 1.40
Kandungan Pb dalam larutan ditetapkan menggunakan Graphite Furnace AAS. Diperoleh data seperti tercantum pada tabel dibawah ini.
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hitung pula ketidakpastian garis regresi

## Slide 17
CTannin (ng/ml) | Absorbansi
0.123 | 0.084
0.288 | 0.183
0.562 | 0.326
0.921 | 0.464
1.420 | 0.643
Dalam suatu percobaan, tannin yang dapat terhidrolisa dalam tanaman ditetapkan secara spektroskopi. Diper-oleh data seperti tercantum pada tabel dibawah ini.
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hitung pula ketidakpastian garis regresi

## Slide 18
CSe g cm-3 | 20 | 40 | 80 | 120
Intensitas | 17.6 | 35.9 | 61.4 | 90.4
Fluoresensi | 16.6 | 37.4 | 61.9 | 92.5
 | 17.1 | 37.3 | 62.2 | 92.5
Kadar Se dalam tanah ditetapakan dengan metode fluorometri. Diper-oleh data untuk kurva kalibrasi seperti tercantum pada tabel dibawah ini.
Tetapkan koefesien korelasi dan persamaan garis regresi dari data tersebut

## Slide 19
Contoh | Konsentrasirata-rata |  | 
 | dr 10 x ulangan |  | CVHorwitz(%)
I | 3,5 | gr/L | 4,68
II | 3,5 | mg/100 mL | 9,37
III | 3,5 | % | 3,31
IV | 3,5 | gr/100 mL | 3,31
V | 3,5 | ppm | 13,25
VI | 3,5 | ppb | 37,48
VII | 3,5 | ppt | 106,00
VIII | 3,5 | g/gr | 13,25
IX | 3,5 | g/L | 37,48
X | 3,5 | mg/L | 13,25
Hitung CVHorwitz dr berbagai konsentrasi dibawah ini:

## Slide 21: Praktek presisi